详细技术参数及配置要求

一、技术参数及配置要求

- 产品整体要求：

1.1所投产品为生产企业最新型号和最高配置；主要用于对患者影像学检查或触诊异常的乳腺组织进行部分或全部切除活检取样。

2、产品性能要求：

2.1 电气化要求：交流电220V, 50Hz  功率≥250W，真空负压： ≥23-28inHg，且连续负压。抽气速率：≥20L/min.

2.2具有脚踏和手柄控制两种控制方式，软件可模块化升级。

3、产品参数要求：

3.1主机屏幕触摸屏，能实时显示旋切刀开闭状态，累计切割次数，负压变动，全中文界面，屏幕大小≥15英寸。

▲3.2主机显示屏上能直观看到取样槽开窗范围≥0-30mm。

▲ 3.3取样槽能以1mm为单位进行取样窗口精准调节，同时含有≥5个快捷设置按键至少包含：10mm、15mm、20mm、25mm、30mm等。适用于不同大小病灶组织的精细切割。

3.4具有常规模式/致密模式，可切割不同密度的组织，同时点按取样键单次切割，长按取样键连续切割。

3.5 具有常规抽吸/强力抽吸，强力抽吸可连续真空吸取组织液和血液

3.6 产品在废液累计至800mL±100mL范围时，有真空桶废液过多提示，防止漏液、污染

3.7 具有故障自诊断功能。系统出现故障时提示相应故障类型，用户可根据此内容进行故障的检查和排除

3.8系统对活检针规格型号具有自动识别功能，能根据识别结果自动匹配和显示工作参数

3.9 驱动手柄配备超声引导下手柄,手柄转速：≥600r/min

▲ 3.10 手柄前端的LED亮条，工作时能同步指示活检针有效取样槽的状态。

3.11 在切除过程中具有紧急制动功能，连续按两下“取样”键，可根据实际情况停止旋切

3.12 活检针取样槽有效范围：≥5-30mm

▲ 3.13 活检针全通道设计，不易堵针.活检针取样槽周向位置调节灵活，可360°范围内任意角度选择取样槽开窗方向，对准病灶。

▲3.14 活检针封闭取样，且单方向旋转切割；

3.15活检针≥6种型号：外刀管直径7G/10G/12G，有效长度110mm/150mm

▲3.16活检针内刀管的切缘平整无凸出，以保障取样槽的标本为长条状。

3.17 真空桶强度可靠，在使用过程中不出现开裂、破损、严重变形等，配1个备用真空桶。

▲配置要求：

1.主机1台（含软件、推车和储物柜）

2.乳房病灶旋切式活检系统控制软件1	套

3.脚踏开关1件

4.活检手柄	2	件

5.一次性使用真空桶1件

6.一次性使用过滤器1件

7.次性使用真空管	1件

8.一次性使用乳房旋切活检针3支

▲二、商务要求

1、付款方法：安装验收合格后支付合同金额的97％，一年后无质量问题支付3%。

2、交货时间及地点：合同签订后5个工作日内送货至宜宾市东山路365号妇幼保健院

3.质保期：

3.1整机设备质保期不少于 1 年

3.2质保期内卖方应免费负责设备维修及抢修(质保期内更换零部件费用由卖方承担）。

3.3卖方保证年开机率大于95％（365天/年计算），若≤95％则相应延长保修期。

4. 交货时应提供以下技术资料（中标后）

4.1原产地证明书(由制造厂签发)；

4.2提供主机及配套设备的安装图纸及说明；

4.3提供主机及配套设备使用说明书、维护手册；

4.4备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料；

4.5其它相关技术资料。

5.安装调试及验收：

5.1卖方负责设备安装、调试。

5.2货物到达现场后，卖方接到买方通知后2日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证买方正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

5.3卖方应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对买方维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，卖方应对买方操作人员进行现场培训，直至买方的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

6、售后服务要求：

6.1提供有关资料及售后服务承诺。

6.2备件送达期限：在设备的使用寿命期内，卖方应保证国内不超过7天。

6.3终身零配件供应：投标人应保证设备停产后的备件供应保证10年，并以优惠的价格提供该设备所需的维修零配件。

6.4卖方在国内应有24小时电话维修系统，并列出工程师名单、联系电话、通讯地址及备件库地址和备件的详细目录。

7、其他约定：，因自身原因造成采购合同终止，因此产生的所有经济损失由中标人自行承担，如给采购人造成的经济损失的，采购人将依法追究其法律责任。

注：带“▲”为实质性要求，供应商需全部满足，不允许有负偏离，若有负偏离则为无效响应