
连体式牙科治疗设备采购技术参数需求

前提：采购需求中标注“★”号的条款为本次谈判采购项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则其响应文件按照无效处理。非“★”号的条款达3项不满足，其响应文件作无效处理。
一、技术参数
1.基本参数
1.1 水压:0.2~0.4MPa
1.2 气压:0.55~0.6MPa
1.3 环境温度:5°C~ 40°C
1.4 电源:AC220V，50 Hz
1.5 输入功率600VA
2患者座椅		
2.1 座垫面离地面高度：最低≤390mm，最高≥800mm	
2.2 椅位载重量：≥180KG		
2.3 采用进口皮革，质地柔软、舒适，提高患者就诊舒适度，需提供报关单。	
★2.4滑道式结构设计，坐垫和椅架连接不采用螺丝固定，采用卡扣链接，无需工具，可快速更换坐垫系统.
2.5靠背采用钢板一次压铸成型，采用上窄下宽设计，方便医生操作，提高患者舒适度。
2.6 牙椅总长2050mm，靠背最宽≥620mm，坐垫长度≥1350mm。
2.7左右扶手皆可活动打开并镶嵌皮革，手感更舒适，扶手均可向外≥135°打开，方便患者从座椅两侧上下。
2.8 一体式PU材质底座，PU包裹≥14mm钢板一体合成，表面柔软，触碰无声，方便保养。	
2.9 升降和靠背运动具有联动补偿功能，患者无搓背感，采用柔性电机，实现柔性启停功能。牙椅具有急救位功能，用于预防突发事件。
2.10 牙椅在承受180kg负载时，椅身从最低位起步上升，并在可移动高度能任意升降、停止，无停顿或突跳现象。椅身升降速度为8mm/s～30mm/s范围内。
★2.11 椅位具有下降安全保护装置，下降时遇到阻碍物会停止下降，并回升。
2.12 牙椅具有符合国标的紧急急停开关，避免诊疗过程中发生安全隐患，配有机椅互锁系统，手机工作状态下，椅位保持锁定。	
★2.13 牙椅底座上带脚控控制，有升降、仰卧功能，具有2个万能键，可通过设置，一键实现牙椅本身自带的任何功能。
3 医师单元	
★3.1下挂式手机操作系统,手机挂架可内外旋转90°，收纳在器械盘下面，避免手术结束后刮伤医患人员；挂架可上下45°旋转，采用大挂架，方便医生实现盲插操作。	
★3.2主控器械盘具有三个置物盘，均可直接拆卸清洗，主置物盘≥420×270mm，两个副盘≥260×220 mm。
★3.3 活动磁吸式器械盘无需工具可取下清洗消毒。
3.4 主控面板可设置5个记忆椅位，冲痰，漱口，加热等按键。主控、副控均具有记忆椅位功能，具有万能R键功能，可代替其他所有功能键。
★3.5 器械盘左右两侧把手下方均配备隐藏式气刹阀，可调节及锁定器械盘高度。
3.6 主控面板内置LED观片灯。
4助手单元	
★4.1上行式三关节副控，线不拖地，具有5位器械挂架位，可根据需求拓展内窥镜挂架和光固化挂架位。
4.2 副控面板上具有SET功能设置键、漱口位键，有升降、仰卧、加热、复位键等功能。
★4.3 副控配有可插拔式强弱吸管，配有易于拆卸清洗的过滤系统，具有延时功能，吸唾手柄挂回后会再工作5秒，保证强弱吸管道内无污物，防止有异味。
★4.4 侧箱内部框架采用一体式铝压铸成型，可以180°旋转，方便四手操作。治疗机侧箱水气系统与电路系统钢板双侧分离，更安全。
4.5 痰盂采用斜面玻璃便于患者漱口、吐痰。侧箱不动，痰盂可向内外90°旋转，方便四手操作。
★4.6 侧箱具备漱口水温度显示及调节功能，调节范围为35℃~45℃之间。
4.7 副控标配三用枪，可以实现恒温供水。
★4.8 使用储水瓶水源时，无需取下储水瓶，可直接加水。注水口及水源转换开关和储水瓶气开关，均隐藏在侧箱顶部。
5口腔灯	
★5.1和连体式牙科治疗设备同品牌的LED口腔灯，并具有一类备案。
★5.2口腔灯采用LED光源，通过机械结构调整滤光片，实现蓝光截止功能，完成白色和黄色两种光源切换，可防止光固化树脂提前固化。
★5.3 采用反射光设计，口腔灯左右两侧具有物理按键进行各功能调节控制，也可感应式控制，防止交叉感染，防止眼睛疲劳。
6脚踏	
6.1脚开关带手机冷却吹屑功能，手机在操作过程中无需换三用枪，具有吹气功能。	
7.设备使用年限：≥10年
二、商务要求
★1．交货期及地点
1.1 交货期：合同签订之日起5个工作日
1.2 交货地点: 采购人指定地点。
★2．付款方法和条件：
[bookmark: _GoBack]2.1验收合格后10个工作日内支付97%，一年无质量问题支付3%。
3.质保期：
★3.1整机设备质保期为验收合格之日起1 年（各包产品对质保期中有具体要求的以具体要求为准）
3.2质保期内卖方应负责设备维修及抢修，费用包含在本次报价中。
4. 交货时应提供以下技术资料（如涉及）
4.1原产地证明书(由制造厂签发)；
4.2提供主机及配套设备的安装图纸及说明；
4.3提供主机及配套设备使用说明书、维护手册；
4.4备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料；
4.5其它相关技术资料。
★5.安装调试及验收：
5.1成交人在货物到场阶段需派专人进驻现场，负责现场对接，必须保证完成货物的安装、调试、检测、以及安装现场管线管沟等改造工作并符合国家标准等，所需的费用包括在投标总价格中。
5.2中标人应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，中标人应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的操作人员能独立操作，同时维修技术人员能完成一般常见故障的维修工作，以采购人的相关人员签字认可为准。
5.3.验收以国家法律法规要求和相关行业标准为准。
6.售后服务：
6.1提供有关资料及售后服务承诺。
6.2备件送达期限：在设备的使用寿命期内，成交人应保证国内不超过7天，国外不超过21天。
6.3终身零配件供应：供应商应保证设备停产后的备件供应保证10年，并以优惠的价格提供该设备所需的维修零配件。
6.4卖方在国内应有24小时电话维修系统，并提供联系电话、通讯地址。
6.5质保期后，卖方应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。
★7. 产品包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）的要求。
★8.其他：供应商成交签订合同时提供所有响应产品★技术参数检测报告原件（供应商提供承诺函）
★9.配置清单
	序 号
	名     称
	数  量

	1
	牙科综合治疗机
	1台

	2
	医生座椅
	1把

	3
	口腔灯及配件
	1套

	4
	灯柱及配件
	1套

	5
	1000ML储水瓶
	1个

	6
	三用枪喷头
	2根

	7
	冲盂水嘴
	1个

	8
	漱口水嘴
	1个

	9
	O形圈（d6×Ø1.8、d5×Ø1.8）
	各2个

	10
	强吸嘴                  
	1根

	11
	弱吸嘴
	2根

	12
	Ø8 XØ5.5 蓝色PU管
	2米

	13
	Ø8 X Ø5.5黑色PU管
	2米

	14
	1/2接头
	2个

	15
	装配螺柱
	4个

	16
	1/4球阀
	2个

	17
	1/4接头
	4个

	18
	保险丝（2A  3A  5A  6.3A  8A）
	各2个

	19
	灯管装饰套
	1个

	20
	产品使用说明书
	1本

	21
	质量保证书
	1张

	22
	合格证
	1张


三、响应产品技术、商务要求应答表格式

	序号
	货物名称
	制造厂家及规格型号
	采购文件要求
	响应文件响应

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	...
	....
	...
	
	



注：供应商必须根据文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）
法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX
日期：XXX年XXX月XXX日
注：公告中要求承诺函、报价函等格式自拟



