连体式牙科治疗设备采购技术参数需求

前提：采购需求中标注“★”号的条款为本次谈判采购项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则其响应文件按照无效处理。非“★”号的条款达3项不满足，其响应文件作无效处理。

一、技术参数

1.基本参数

1.1 水压:0.2~0.4MPa

1.2 气压:0.55~0.6MPa

1.3 环境温度:5°C~ 40°C

1.4 电源:AC220V，50 Hz

1.5 输入功率600VA

2患者座椅

2.1 座垫面离地面高度：最低≤390mm，最高≥800mm

2.2 椅位载重量：≥180KG

2.3 采用进口皮革，质地柔软、舒适，提高患者就诊舒适度，需提供报关单。

★2.4滑道式结构设计，坐垫和椅架连接不采用螺丝固定，采用卡扣链接，无需工具，可快速更换坐垫系统.

2.5靠背采用钢板一次压铸成型，采用上窄下宽设计，方便医生操作，提高患者舒适度。

2.6 牙椅总长2050mm，靠背最宽≥620mm，坐垫长度≥1350mm。

2.7左右扶手皆可活动打开并镶嵌皮革，手感更舒适，扶手均可向外≥135°打开，方便患者从座椅两侧上下。

2.8 一体式PU材质底座，PU包裹≥14mm钢板一体合成，表面柔软，触碰无声，方便保养。

2.9 升降和靠背运动具有联动补偿功能，患者无搓背感，采用柔性电机，实现柔性启停功能。牙椅具有急救位功能，用于预防突发事件。

2.10 牙椅在承受180kg负载时，椅身从最低位起步上升，并在可移动高度能任意升降、停止，无停顿或突跳现象。椅身升降速度为8mm/s～30mm/s范围内。

★2.11 椅位具有下降安全保护装置，下降时遇到阻碍物会停止下降，并回升。

2.12 牙椅具有符合国标的紧急急停开关，避免诊疗过程中发生安全隐患，配有机椅互锁系统，手机工作状态下，椅位保持锁定。

★2.13 牙椅底座上带脚控控制，有升降、仰卧功能，具有2个万能键，可通过设置，一键实现牙椅本身自带的任何功能。

3 医师单元

★3.1下挂式手机操作系统,手机挂架可内外旋转90°，收纳在器械盘下面，避免手术结束后刮伤医患人员；挂架可上下45°旋转，采用大挂架，方便医生实现盲插操作。

★3.2主控器械盘具有三个置物盘，均可直接拆卸清洗，主置物盘≥420×270mm，两个副盘≥260×220 mm。

★3.3 活动磁吸式器械盘无需工具可取下清洗消毒。

3.4 主控面板可设置5个记忆椅位，冲痰，漱口，加热等按键。主控、副控均具有记忆椅位功能，具有万能R键功能，可代替其他所有功能键。

★3.5 器械盘左右两侧把手下方均配备隐藏式气刹阀，可调节及锁定器械盘高度。

3.6 主控面板内置LED观片灯。

4助手单元

★4.1上行式三关节副控，线不拖地，具有5位器械挂架位，可根据需求拓展内窥镜挂架和光固化挂架位。

4.2 副控面板上具有SET功能设置键、漱口位键，有升降、仰卧、加热、复位键等功能。

★4.3 副控配有可插拔式强弱吸管，配有易于拆卸清洗的过滤系统，具有延时功能，吸唾手柄挂回后会再工作5秒，保证强弱吸管道内无污物，防止有异味。

★4.4 侧箱内部框架采用一体式铝压铸成型，可以180°旋转，方便四手操作。治疗机侧箱水气系统与电路系统钢板双侧分离，更安全。

4.5 痰盂采用斜面玻璃便于患者漱口、吐痰。侧箱不动，痰盂可向内外90°旋转，方便四手操作。

★4.6 侧箱具备漱口水温度显示及调节功能，调节范围为35℃~45℃之间。

4.7 副控标配三用枪，可以实现恒温供水。

★4.8 使用储水瓶水源时，无需取下储水瓶，可直接加水。注水口及水源转换开关和储水瓶气开关，均隐藏在侧箱顶部。

5口腔灯

★5.1和连体式牙科治疗设备同品牌的LED口腔灯，并具有一类备案。

★5.2口腔灯采用LED光源，通过机械结构调整滤光片，实现蓝光截止功能，完成白色和黄色两种光源切换，可防止光固化树脂提前固化。

★5.3 采用反射光设计，口腔灯左右两侧具有物理按键进行各功能调节控制，也可感应式控制，防止交叉感染，防止眼睛疲劳。

6脚踏

6.1脚开关带手机冷却吹屑功能，手机在操作过程中无需换三用枪，具有吹气功能。

7.设备使用年限：≥10年

二、商务要求

★1．交货期及地点

1.1 交货期：合同签订之日起5个工作日

1.2 交货地点: 采购人指定地点。

★2．付款方法和条件：

2.1验收合格后10个工作日内支付97%，一年无质量问题支付3%。

3.质保期：

★3.1整机设备质保期为验收合格之日起1 年（各包产品对质保期中有具体要求的以具体要求为准）

3.2质保期内卖方应负责设备维修及抢修，费用包含在本次报价中。

4. 交货时应提供以下技术资料（如涉及）

4.1原产地证明书(由制造厂签发)；

4.2提供主机及配套设备的安装图纸及说明；

4.3提供主机及配套设备使用说明书、维护手册；

4.4备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料；

4.5其它相关技术资料。

★5.安装调试及验收：

5.1成交人在货物到场阶段需派专人进驻现场，负责现场对接，必须保证完成货物的安装、调试、检测、以及安装现场管线管沟等改造工作并符合国家标准等，所需的费用包括在投标总价格中。

5.2中标人应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，中标人应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的操作人员能独立操作，同时维修技术人员能完成一般常见故障的维修工作，以采购人的相关人员签字认可为准。

5.3.验收以国家法律法规要求和相关行业标准为准。

6.售后服务：

6.1提供有关资料及售后服务承诺。

6.2备件送达期限：在设备的使用寿命期内，成交人应保证国内不超过7天，国外不超过21天。

6.3终身零配件供应：供应商应保证设备停产后的备件供应保证10年，并以优惠的价格提供该设备所需的维修零配件。

6.4卖方在国内应有24小时电话维修系统，并提供联系电话、通讯地址。

6.5质保期后，卖方应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

★7. 产品包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）的要求。

★8.其他：供应商成交签订合同时提供所有响应产品★技术参数检测报告原件（供应商提供承诺函）

- ★9.配置清单

| 序 号 | 名 称 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 牙科综合治疗机 | 1台 |
| 2 | 医生座椅 | 1把 |
| 3 | 口腔灯及配件 | 1套 |
| 4 | 灯柱及配件 | 1套 |
| 5 | 1000ML储水瓶 | 1个 |
| 6 | 三用枪喷头 | 2根 |
| 7 | 冲盂水嘴 | 1个 |
| 8 | 漱口水嘴 | 1个 |
| 9 | O形圈（d6×Ø1.8、d5×Ø1.8） | 各2个 |
| 10 | 强吸嘴 | 1根 |
| 11 | 弱吸嘴 | 2根 |
| 12 | Ø8 XØ5.5 蓝色PU管 | 2米 |
| 13 | Ø8 X Ø5.5黑色PU管 | 2米 |
| 14 | 1/2接头 | 2个 |
| 15 | 装配螺柱 | 4个 |
| 16 | 1/4球阀 | 2个 |
| 17 | 1/4接头 | 4个 |
| 18 | 保险丝（2A 3A 5A 6.3A 8A） | 各2个 |
| 19 | 灯管装饰套 | 1个 |
| 20 | 产品使用说明书 | 1本 |
| 21 | 质量保证书 | 1张 |
| 22 | 合格证 | 1张 |

## 三、响应产品技术、商务要求应答表格式

| 序号 | 货物名称 | 制造厂家及规格型号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | .... | ... |  |  |

注：供应商必须根据文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

注：公告中要求承诺函、报价函等格式自拟